ЭЭГ обследование по сценарию

# Запуск программы

- Запустите программу WebEEG

- Введите Ваш логин и пароль

- Заполните данные пациента и нажмите кнопку «Прием записи».

Формат даты рождения: ДД.ММ.ГГГГ

- Дождитесь загрузки

программы для записи ЭЭГ

- Проверьте подключение прибора и фотостимулятора, нажав кнопку  в окне «Первоначальная конфигурация».

# Наложение электродов

- Выберите размер шапочки для электродов в соответствии с приведенной таблицей, оденьте ее на пациента как показано на рисунке.

| Таблица для выбора шапочки |
| --- |
| Размер |  |  |
| L | взрослые (большинство) | 54-60 см |
| M | дети, подростки, женщины | 48-54 см |
| S | дети от 3-х месяцев до 3-х лет | 42-48 см |

- Запустите окно контроля сопротивления кнопкой   на правой боковой панели.

- Установка электродов. Первым устанавливается GND  электрод, затем референтный электрод REF, который находится на средней линии, между Pz и Cz. Далее ставятся электроды - прищепки A1 и A2 на мочки ушей и т. д. Необходимо добиться подэлектродного сопротивления меньше 15кОм (изображения электродов должны стать желтого или оранжевого цвета). Особое внимание следует уделить наложению GND  и REF электродов. Качество наложения этих электродов влияет на запись всех каналов.

- Установите электроды в фиксирующие кольца до упора в соответствии со схемой отведений.

- С помощью геля необходимо обеспечить электрический контакт между электродом и кожей головы.

- Вставьте иглу шприца в краевой канал. Раздвиньте волосы непосредственно под фиксирующим кольцом с помощью иглы шприца.

- Выдавите немного геля для обеспечения контакта с кожей. После чего извлеките иглу из отверстия, вытрите излишки геля салфеткой.

- После установки всех электродов закройте окно контроля сопротивлений и начните ввод ЭЭГ сигнала. Для этого в секции «Сценарий обследования» выберите «Ручное управление» нажмите кнопку .

!!!Только в случаи качественной установки электродов ЭЭГ сигнал будет хорошим и позволит провести врачу анализ!!!

Убедитесь, что вы видите именно ЭЭГ сигнал: попросите пациента поморгать, во всех отведениях, особенно лобных Fp1 и Fp2, вы должны появится характерные артефакты морганий (пример на рисунке ниже).

Попросите пациента закрыть глаза на некоторое время и подождите появления «альфа-веретен» в затылочных отведениях (пример на рисунке ниже).

!!! Форма, амплитуда и частота, а также генерация альфа-ритма может отличаться у различных пациентов, хотя в большинстве случаев он хорошо регистрируется при закрытых глазах!!!

# Проведение исследования

- В секции «Сценарий обследования» выберите один из сценариев. Нажмите кнопку , и следуйте подсказкам программы.

!!!Помните, что фотостимуляция и гипервентиляция может спровоцировать эпилептический припадок у пациентов с патологиями!!!

Сценарий состоит из последовательности проб, рядом с каждой пробой в скобках указана ее длительность.

Для приостановки сценария можно воспользоваться кнопкой  «Пауза», при её повторном нажатии проба будет продолжена с места остановки.

Если остановить сценарий кнопкой , то при нажатии  текущая проба будет проведена сначала.

При необходимости можно начать выполнение сценария с любой пробы, для этого сначала щелкните по ней мышкой, а затем запустите сценарий кнопкой .

Важно! Помните, что в процессе записи пробы «фотостимуляция» или «гипервентиляция», пациенту может стать плохо. Если такая ситуация произошла, следует приостановить сценарий кнопкой . В зависимости от самочувствия можно либо продолжить обследование, либо прекратить.

# Отправка записи на сервер

- Закройте программу, запись будет сохранена автоматически.

- В появившемся окне нажмите кнопку «Отправить».

- Дождитесь загрузки записи на сервер.

| Служба поддержки ЗАО «КардиоДом»: Телефон: +7 (495) 734-38-03 E-mail: cardiodom@gmail.com | Служба поддержки ООО «МИЦАР»: Телефон: +7 (812) 331-09-32 E-mail: help@mitsar-eeg.ru |
| --- | --- |